# Федеральное государственное учреждение

# «РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ – МОСКВА»

# (ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГЦИ СИ

Зам. Генерального директора

ФГУ «Ростест-Москва»

___________А.С. Евдокимов

«____»____________2009 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители сопротивления изоляции многофункциональные

MI 3200, MI 3201, MI 3202

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП-132/447-2009

Москва 2009

Настоящая методика поверки распространяется на измерители параметров изоляции многофункциональные MI 3200, MI 3201, MI 3202 (далее – измерители), изготовленные по технической документации фирмы «METREL d.d.», Словения, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал  – 1 год.

# 1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1, и применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 1

| № п/п | Операции поверки | № п/п МП |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр | 5.1 |
| 2 | Опробование | 5.2 |
| 3 | Определение метрологических характеристик | 5.3 |
| 3.1 | Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции | 5.3.1 |
| 3.2 | Определение абсолютной погрешности измерения напряжения | 5.3.2 |
| 3.3 | Определение абсолютной погрешности измерения частоты | 5.3.3 |
| 3.4 | Определение абсолютной погрешности измерения емкости | 5.3.4 |

При несоответствии характеристик поверяемых измерителей установленным требованиям по любому из пунктов таблицы 1 их к дальнейшей поверке не допускают и последующие операции не проводят.

Таблица 2

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки | Метрологические и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Калибратор электрического сопротивления КС-100К5Т | Электрическое сопротивление на выходе |
|  |  | 100 кОм – 5,0 ТОм | Δ = ± 0,015×Rвоспр |
| 5.3.1 | Киловольтметр электростатический С196 | Измерение напряжения |
|  |  | 0 – 15000 В | Кл. т. 1,0 |
| 5.3.2; 5.3.9; 5.3.10; 5.3.11 | Калибратор универсальный 9100 | Напряжение на выходе |
|  |  | 0 – 1050 В | Δмакс = ( (0,002 ( Uвых) |
|  |  | Электрическая ёмкость на выходе |
|  |  | 0,5 нФ – 4 мФ | ( = ( (0,5×10-2×С) |
|  |  | Частота на выходе |
|  |  | 0,5 Гц – 10 МГц | Δмакс = ( (25 ( 10-6 ( Fвых) |

Примечания – 1 Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых не хуже приведенных в таблице 2.

2 Все средства поверки должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

# 2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке измерителей допускают лиц, аттестованных на право поверки средств измерений электрических и магнитных величин.

Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

# 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные Главгосэнергонадзором.

Должны также быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

# 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды, (С			15 – 25;

- атмосферное давление, кПа				85 – 105;

- относительная влажность воздуха, %			30 – 80;

электропитание:

- однофазная сеть, В					198 – 242;

- частота, Гц							49,5 – 50,5;

- коэффициент несинусоидальности			не более  5 %.

4.2 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

# 5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие измерителей требованиям эксплуатационной документации. При внешнем осмотре проверяют:

- комплектность измерителей;

- отсутствие механических повреждений;

- функционирование органов управления и коммутации;

- чистоту гнезд, разъемов и клемм;

- состояние соединительных проводов и кабелей;

- состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки.

Измерители, имеющие дефекты, дальнейшей поверке не подвергаются, бракуются и направляются в ремонт.

# 5.2 Опробование

Проверить работоспособность ЖКИ и функциональных клавиш; режимы, отображаемые на ЖКИ, при переключении режимов измерений и нажатии соответствующих клавиш, должны соответствовать руководству по эксплуатации.

# 5.3 Определение метрологических характеристик

# 5.3.1 Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции

Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции проводят с помощью калибратора электрического сопротивления КС-100К5Т и киловольтметра электростатического С196 методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого измерителя, предназначенные для подключения измерителя в режиме измерения сопротивления изоляции, подключить к калибратору электрического сопротивления КС-100К5Т и киловольтметру С196, соблюдая правильность подключения;

- на поверяемом измерителе установить режим измерения сопротивления изоляции и требуемое значение испытательного напряжения;

- на калибраторе КС-100К5Т установить значения электрического сопротивления на выходе, соответствующие 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % от верхнего граничного значения диапазона измерения (в диапазоне измерения до 10 ТОм установить значения сопротивления 1 ТОм, 2 ТОм, 3 ТОм, 4 ТОм, 5 ТОм);

- произвести измерение сопротивления, контролируя киловольтметром С196 значение испытательного напряжения на выходе поверяемого измерителя;

- зафиксировать показания поверяемого прибора в каждой проверяемой точке диапазона;

- абсолютную погрешность измерения сопротивления изоляции определить по формуле

( =  Xуст – Xизм ,		             			(1)

где 	Xуст – показания образцового прибора;

Xизм – показания поверяемого измерителя.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

# 5.3.2 Определение абсолютной погрешности измерения напряжения

Определение абсолютной погрешности измерения напряжения проводят с помощью калибратора универсального 9100 методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого измерителя, предназначенные для подключения измерителя в режиме измерения напряжения, соединить при помощи измерительных проводов с соответствующими выходными разъемам калибратора;

- на поверяемом измерителе установить режим измерения напряжения;

- на калибраторе 9100 установить значения напряжения постоянного тока на выходе, соответствующие 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % от верхнего граничного значения диапазона измерения;

- произвести измерение напряжения постоянного тока и зафиксировать показания поверяемого прибора в каждой проверяемой точке диапазона;

- абсолютную погрешность измерения напряжения определить по формуле (1);

- вышеперечисленные операции провести при определении абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока.

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

# 5.3.3 Определение абсолютной погрешности измерения частоты

Определение абсолютной погрешности измерения частоты проводят с помощью калибратора универсального 9100 методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого измерителя, предназначенные для подключения измерителя в режиме измерения частоты, соединить при помощи измерительных проводов с соответствующими выходными разъемам калибратора;

- на поверяемом измерителе установить режим измерения частоты;

- на калибраторе 9100 установить значения частоты на выходе, соответствующие 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % от верхнего граничного значения диапазона измерения;

- произвести измерение частоты и зафиксировать показания поверяемого прибора в каждой проверяемой точке диапазона;

- абсолютную погрешность измерения частоты определить по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

# 5.3.4 Определение абсолютной погрешности измерения емкости

Определение абсолютной погрешности измерения емкости проводят с помощью калибратора универсального 9100 методом прямых измерений в следующей последовательности:

- входные разъемы поверяемого измерителя, предназначенные для подключения измерителя в режиме измерения емкости, соединить при помощи измерительных проводов с соответствующими выходными разъемам калибратора;

- на поверяемом измерителе установить режим измерения емкости;

- на калибраторе 9100 установить значения емкости на выходе, соответствующие 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % от верхнего граничного значения диапазона измерения;

- произвести измерение емкости и зафиксировать показания поверяемого прибора в каждой проверяемой точке диапазона;

- абсолютную погрешность измерения емкости определить по формуле (1).

Результаты поверки считать удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, указанных в технической документации.

# 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Положительные результаты поверки измерителей оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006-94.

6.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики измерители к дальнейшей эксплуатации не допускают и выдают извещение о непригодности в соответствии с ПР 50.2.006-94. В извещении указывают причину непригодности и приводят указание о направлении измерителей в ремонт или невозможности их дальнейшего использования.

Начальник лаборатории № 447

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»	                  _________________                  Е.В. Котельников